
 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询比采购以下设备，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼。

一、报价
	序号
	器械名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	婴儿辐射保暖台
	套
	1
	1、控温方式: ≥预热、手控、肤温三种温度控制模式;

2、设置温度与皮肤温度分屏显示;

3、独立的超温保护系统;

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调;

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸(提供使用说明书证明材料);

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警:超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等;

8、婴儿床下可放置X光射线拍片盒; 

9、具有数据储存功能，具有APGAR评分计时功能，具有RS-232接口;

10、工作电源:AC220V/50HZ，输入功率:≤700VA(提供使用说明书证明材料);

11、肤温显示范围:5℃~65℃(提供使用说明书证明材料);

★12、皮肤温度传感器精度:土0.2℃内(提供使用说明书证明材料);

13、辐射箱水平角度:0°、30°、60°、90°双向转动;

14、APGAR评分计时:运行至50”~1'、4'50”~5’、9’50”~10’时发出声提示;

★15、婴儿床四周的有机玻璃档板具有输液管路六通道(需提供实物图证明材料);

★16、为确保产品的售后服务，具有上岗证的工程师≥五位(提供相关证明材料)，且能与医院科室现有的设备兼容适配。
	
	
	
	限价29000元/套。

参考品牌：宁波戴维。

免费提供原厂质保期贰年。



	2
	便携式生物刺激反馈仪
	套
	1
	1.★主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。(提供说明书或技术白皮书或彩页)；

2.内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式；

3.具有手提把手，可立放于桌台上，方便进行观察屏幕的生物反馈训练。(提供彩页)；

3.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道(STIM)， ≥3个肌电采集通道(EMG)；

★4.肌电采集范围:2-2500μV(r.m.s)；

★5.分辨率:≤0.5μV(r.m.s)提供说明书或技术白皮书；

6.通频带:不窄于 20Hz~520Hz(-3dB)；

7.电刺激脉冲宽度:至少在 50-900μs 范围内均可调，步进 10μs可调节；

8.电刺激脉冲频率:至少在 1-500Hz 范围内均可调，步进 1Hz 可调节；

★9. 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换；

★10.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有≥3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗；

11.具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节；

★12.系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。
	
	
	
	限价27500元/套。

免费提供原厂质保期贰年。

	3
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


备注：

（1）本次设备采购如有超出限价或不满足★号项要求或不能提供证明材料，则投标无效；
（2）有参考品牌的为推荐品牌；

（3）有意供货商可根据实际情况选择1个或2个设备报价，但不可更改报价表内容，可以删除不参与报价的设备；

（4）投标截止日期前器械的型号如有升级版本，以新型号为准，需要提供证明材料；
（5）在所投产品单价相同的情况下，如有免费提供相关配套附件，则以评标小组认定价值最大者为第一中标候选人；

（6）中标后所有提供设备的生产日期为近三个月内。
报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2025年    月   日



