附:具体采购设备名称、数量、参数要求

一包：艾灸理疗仪（单头）2台（预算价3.2万元）

功能介绍：

1、智能芯片控温 。确保热能与药性传导全身，模拟传统艾灸燃烧时产生的远红外线和近红外线，让艾绒在最有效的温度180℃内散发药性，从而达到热能与药性传导至全身。

2、可360°旋转。随心所欲做艾灸

3、LED红灯，促进血液循环，释放人体最有益远红线波段8-14微米，从促进   血液循环，强化新陈代谢，提高人体的免疫力。

4、聚热设计。确保超强渗透，金字塔形聚热设计及出热口圆形网点设计，使灸感达到最佳。

5、能量裙。确保药性热量效果最大化，有利于防止药性向外挥发，而且把热量和药性聚集在穴位上，使效果发挥到极致

★6、无烟无名火。智能科技控温，无烟无名火、无烫伤

7、智能电子加热，把温度控制在艾绒燃烧的临界点，确保了药性最大成分挥发，践行了无烟无名火无烫伤的环保理念。

★8、提供产品医疗器械注册证。

配置与技术参数

1、电源电压：AC220V 50Hz

2、温控范围：100-180℃，精确度：±1℃

3、灸头旋转范围：360°旋转

4、LED红灯：远红线波段8-14微米

5、时间显示：0-90min可调，可根据需要随意调整设定时间

6、隔离变压器：300VA（医用）

7、滤波器：10A（医用）

8、箱体尺寸：44*50*75cm

二包：光子治疗仪1台（预算价3.5万元）

产品技术要求：

1、产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。

★2、光源材料及光功率密度：光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）光功率密度：≥2000mW/c㎡

3、光源聚光设计：透镜式

4、峰值波长：640nm±10nm

★5、温度反馈功能：具有，误差±2℃

6、最大治疗深度：≥10cm

7、光功率稳定度：光功率变化率≤±3%

8、光斑均匀性：有效红光辐照的均匀性＞0.4

9、联网功能：支持联网功能，可选配工作站

10、能量调节方式：五级能量可调

★11、遮光装置：治疗光源具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离

12、照射治疗模：持续/脉冲照射治疗可选

13、定时时间：可从0min～99min连续可调

14、操作面板：触摸屏、液晶显示

15、储物箱：具有储存配件的储物箱

16、输入功率：200VA

17、售后服务：省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线

三包：高频电刀1台（预算价3.2万元）

1、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等6个工作模式。工作频率：电切为512KHz，单极工作频率（主频率）为512kHz，双极工作频率（主频率）为1024kHz。

电切1功率：0-350w（纯切，500Ω）

电切2功率：0-250w（混切1，500Ω）

电切3功率：0-200w（混切2，500Ω）

电切4功率：0-120w（混切3，500Ω）

单极点凝：0-120 w（500Ω）

双极普凝：0-80w（100Ω）

2、输出全悬浮：具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）

3、具有四路输出：一个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。

4、采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，再次开机时可复现上次功率设定值；电路能适应电压不稳或者大波动情况，保证稳定高效的输出。

5、单极切、凝和双极凝独立的功率设定和显示装置，术中不必进行单极、双极模式转换。

6、中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。

7、开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。冷却方式: 自然冷却，无风扇。

8、开机自检，自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

9、断线自检，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

10、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。

11、具有双重闭环控制：对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。

12、允许连续使用，允许长时间开路和短路。

13、采用恒功率设计技术，能够使输出功率在很大的阻抗区域内保持恒定。

14、安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备高频手术设备专用安全要求》。

15、运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

16、供电电源：AC220V，50Hz，≤4A。

四包：膀胱镜及器械2套（6万元）

一、技术参数要求：

1、视 向 角：30°

★2、视 场 角：≥60°

3、镜管直径：φ4.0mm

4、景深范围：5mm～50mm

5、工作长度：≥300mm

★6、分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

7、导向器自锁装置,分体式

8、宝石镜片

★9、镜鞘：F18、F21

10、全医用不锈钢

11.镜鞘长度：230mm1

★二、配置部分：

| No. | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | Φ4mm×310 | 1支 |
| 2 | 镜鞘及闭孔器 | F18×230 | 1支 |
| 3 | 镜鞘及闭孔器 | F21×230 | 1支 |
| 4 | 软性活检钳 | Φ2.4mm×410 | 1把 |
| 5 | 软性异物钳 | Φ2.4mm×410 | 1把 |
| 6 | 导向器（操作器） |  | 1支 |
| 7 | 双插管镜桥 |  | 1支 |
| 8 | 导光束（聚焦） | Φ4×1800mm | 1支 |
| 9 | 密封帽 |  | 10只 |

五包：无线热牙胶根管充填机1台（预算价3万元）

技术参数要求：原装进口

★一、协热器部分和回填牙胶部分均为无线分体式设计，方便操作；都要满足1500、1800、2000、2300四个工作模式；

二、协热器部分：

1、充电式，充电所需时间（2~3个小时），使用寿命长（可充电500次）；第次充电可连续工作80分钟，平均1~2周充一次电即可；电量及温度LED屏幕实时显示；温度误差不超过10%；

★2、在手柄设有两个加热开头，方便左右手的操作；按键经久耐用；

★3、加热至设定温度只需2秒钟，10秒钟即可冷却；11种不同型号、锥度的工作尖可供选择；工作尖六孔设计，可多角度旋转。工作尖为软性，能够进入细弯根管进行操作，并且避免了因工作尖过硬造成的根管折裂；体积小，手感好；

4、电池：锂电池 3.7V、电源：100~240V / 50~60Hz, DC 12V, 850mA.

5、工作温度：0℃~45℃.贮存温度：-20℃~60℃。

三、回填牙胶部分：

★1、30秒内加热到指定温度；充电电池，所需充电时间（2~3个小时），使用寿命长（可充电300~500次）每次充电可连续使用120分钟；电量及温度LED屏幕实时显示；

★2、纯银工作尖可3600旋转；

3、注压牙胶需要有软、普通、硬三个规格，满足不同医生的需要。

4、电源：100~230V / 50~60Hz, DC 12V, 850mA 、工作温度：0℃~45℃.贮存温度：-20℃~60℃。

★四、配置部分：

1、工作尖：3支

2、 20G银针  ：2支

23G银针  ：2支

25G银针  ：2支

3、针头保护套：5个

4、100*1牙胶子弹1瓶

六包：监护仪BIS模块1个（预算价3.4万元）

目前已具有的飞利浦MP50型监护仪为标准配置（不含BIS模块），现拟采购的BIS监护模块，为该类监护仪拓展模块。

七包：可视喉镜1台（预算价4万元）

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

★3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤30mm；

★4、镜片长度：125mm

★5、镜片厚度：16mm

★6、镜片角度：42度

7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

★11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

★12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

★13、具有特殊防雾功能

14、电压范围：100-240VAC,50-60HZ

15、充电器输入：~220V，50Hz

16、充电器输出：5V，1000mA

17、充电时间：＜3小时

18、持续放电时间：＞3小时

19、充电次数：＞300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、由厂家负责售后服务

以上标注★号为本次招标重要实质性要求，不允许有负偏离

八包：呼出气一氧化氮检测仪1台（预算价0.9万元）

一、采样及测定：

★1.采样方式：

- 在线口呼直接采样；

- 离线采样；

- 气袋采样（含潮气采集）；

- 在线鼻呼直接采样。

★2.采样要求：

- 先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气之后进行呼气采样；

- 呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选；

- 呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选；

★3.测定模式：

- 具备成人和儿童模式的鼻腔一氧化氮浓度测定nNO；

- 具备成人和儿童模式的大气道一氧化氮浓度测定FeNO；

- 具备成人和儿童模式的小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定CaNO；

- 婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定sNO；

- 不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可联合测试，提高了测试效率。

二、性能指标：

★1.测试范围：0ppb－3100ppb；

2.分析时间：约70秒；

3.检测下限：3 ppb；

4.准确性（与标准配气的比较）：误差±3ppb或±10%；

5.重复性：相对偏差CV应在±10％内；

★6.线性: ≥0.98；

★7.稳定性：测量间隔在2.5小时内的浓度变化率小于±10％。

三、质量控制：

1.仪器开机自动校准，也可用一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准；

2.自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性。

★四、工作条件：

1.环境温度：5℃~40℃；

2.相对湿度范围：不大于80%；

3.大气压力范围：700hPa-1060hPa。

★五、有效期：

1.呼出气一氧化氮检测仪主机： 5年/50000次；

2.一氧化氮检测器：3年。

六、配套耗材报价纳入评标总价范围，耗材控制价为98元每人份，即评标总价为设备采购及耗材采购（暂按1000人份计算）二项总和。