附:具体采购设备名称、数量、参数要求

一包： 全自动尿液流水线分析系统1套（预算价13.8万元）

一、沉渣招标参数

★1．仪器要求为原装进口。

2．仪器采用半导体激光流式细胞技术分析的原理，并用分子生物学方法(DNA/RNA)进行自动染色。

3．仪器采用半导体激光作为光源来检测尿有形成分细胞的形态。

★4．检测通道≥2个，有独立细菌检测通道，能通过特异性染色初筛球杆菌

5.检测项目定量参数≥12个，包括：红细胞、白细胞、细菌、上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、小圆上皮细胞、精子、酵母样真菌、粘液丝、尿电导率；并能至少提供4个散射图、2个直方图。

★6.临床信息：可提供肾脏或泌尿系统疾病诊断的信息，疗效观察及预后判断

如 红细胞形态学信息，判断血尿的来源

UTI信息：尿路感染的监测和诊断

导电率、总计数：反映肾功能及尿液浓缩功能

7.标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测。

8.仪器采用全自动进样系统，样品位≥50个，并有手动进样功能。

9.测定速度：≥100标本/小时

10.标本量：手动进样： 0.8毫升 ， 自动进样：1.2毫升

11.数据存储： 10,000个样品的存储数据及散射图

12.质量控制:  24个文件及每个定量参数的300个质控数据。

★13.可定期提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信。

14.可以提供终生免费的实时在线网上质控服务，及时验证检测结果的准确性。

15.有原厂开发的中文操作界面，同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息，简化操作流程。

二、全自动尿液分析仪技术参数

★1.仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、颜色、微白蛋白/肌酐

★2.显示：8英寸触摸式彩色液晶显示屏

3.语言：可进行中英文语言切换

★4.测试速度：测试速度≥225个样本/小时

5.打印：仪器内置热敏打印机，可使用热敏打印纸打印测量结果，仪器可外接并口或USB接口打印机打印测量结果

6.外部通讯接口：串口、局域网接口可与医院网络连接

7.存储器容量：可存储至少10万条数据

★8.样本架容量：样本架最大容量可达100份样本

9.尿样需求量：尿样需求量少于2mL

10.急诊插入：具有急诊插入功能

11.U盘升级仪器：可通过U盘对仪器进行升级

12.采样针清洗：对采样针进行内外壁清洗

13.大容量内置废条盒：内置废条盒，能容纳500条

14.仪器检测封闭操作：测试过程处于全封闭式，符合生物安全要求

15.仪器自动抛弃废试纸条：测试过的废试纸条能够自动地被抛弃进入废料盒中

16.滴样方式：滴样过程是三维矩阵式高速滴样

17.正负压清洗：清洗过程使用正负压清洗

三、流水线

1.流水线链接：能通过进样轨道，尿沉渣和尿干化学连接成全自动流水线系统

2.管理软件：配套专业中文软件：用户可以自己任意设定规则，软件具有数据统计功能

四、★质保≥2年。

二包：内热式针灸治疗仪技术参数（预算价8万元）

★ 1.内热针有刻度，标准刻度，精准治疗（独家专利技术）；

★ 2.内热小针刀有刻度，标准刻度，精准治疗（独家专利技术）；

★ 3.内热刃针有刻度，标准刻度，精准治疗（独家专利技术）；

★ 4.配有一次性内热针（独家专利技术）；

★ 5.配有一次性内热小针刀（独家专利技术）；

★ 6.配有一次性内热刃针（独家专利技术）；

★ 7.内热针具（内热针、内热小针刀、内热刃针）有单独的注册证；

★ 8.临床使用5年以上，确保临床安全性和有效性；

9.设备适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的针灸治疗（可查验设备注册证）；

10.明确产品组成：由主机、多路输出接口和相对应的内热针、内热针电极和连接导线组成 (需提供注册证) ；

11.采用二代PVC材料线路，连接导线双头安全护套方式，整体导线无金属裸露，安全可靠；

12.提供原厂<<中华内热针大型系列临床教学12集视听教材>><<内热针疗法导读>><<原发痛与传导痛示意图全套>>各一份；

13.可提供消毒循环使用内热式针灸针型号为分别1.1，0.7，0.5等；

14.数码LED式数字化的显示，进口MCU芯片控制，整机核心模块采用有国家3C认证资格的生产供应商产品以确保使用的安全及工作的稳定性能；

15.针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；

16.整机工作无噪音设计，自然散热，主机使用寿命延长至10年；

17.便携主机，移动方便，体积：310×275×120mm；

18.采用单通道控制内热针、内热小针刀、内热刃针，有效快捷，使用维护简单；

19.增加束线管，5线一束，共8束线管40路；

20.特有的按键设置模式，操作便捷明了，增加冬季温度补偿功能；

21.开机、设置输入、工作结束具备有声提示，工作状态采用灯光指示；

22.一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度；

23.温控精度更高，临床使用针体温度精度≤±0.5℃

24.专业人士可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度；

25.输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W，输入电压： AC220V  50HZ & AC110V  60HZ；

26.工作时间设定范围：00.00～99.00min，加热温度设置范围：38～60℃；

27.产品安全性要求符合GB9706.1-2007要求，电击的保护形式和程度：I类BF型；

28.电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，符合YY0505-2012的要求；

★29.质保≥2年。

30.配套耗材报价纳入评标总价范围，1.1，0.7，0.5型号消毒循环使用内热式针灸针分别报价，控制价为98元每根，即评标总价为设备采购及耗材采购（每型号暂按200根计算）二项总和。