附:具体采购设备名称、数量、参数要求

一包：无线热牙胶根管充填机1台（预算价3万元）

★一、协热器部分和回填牙胶部分均为无线分体式设计，方便操作；都要满足1500、1800、2000、2300四个工作模式；

二、协热器部分：

1、充电式，充电所需时间（2~3个小时），使用寿命长（可充电500次）；第次充电可连续工作80分钟，平均1~2周充一次电即可；电量及温度LED屏幕实时显示；温度误差不超过10%；

★2、在手柄设有两个加热开头，方便左右手的操作；按键经久耐用；

★3、加热至设定温度只需2秒钟，10秒钟即可冷却；11种不同型号、锥度的工作尖可供选择；工作尖六孔设计，可多角度旋转。工作尖为软性，能够进入细弯根管进行操作，并且避免了因工作尖过硬造成的根管折裂；体积小，手感好；

4、电池：锂电池 3.7V、电源：100~240V / 50~60Hz, DC 12V, 850mA.

5、工作温度：0℃~45℃.贮存温度：-20℃~60℃。

三、回填牙胶部分：

★1、30秒内加热到指定温度；充电电池，所需充电时间（2~3个小时），使用寿命长（可充电300~500次）每次充电可连续使用120分钟；电量及温度LED屏幕实时显示；

★2、纯银工作尖可3600旋转；

3、注压牙胶需要有软、普通、硬三个规格，满足不同医生的需要。

4、电源：100~230V / 50~60Hz, DC 12V, 850mA 、工作温度：0℃~45℃.贮存温度：-20℃~60℃。

★四、配置部分：

1、工作尖：3支

2、 20G银针  ：2支

23G银针  ：2支

25G银针  ：2支

3、针头保护套：5个

4、100*1牙胶子弹1瓶

二包：光子治疗仪1台（预算价3.3万元）

产品技术要求：

1、产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。

★2、光源材料及光功率密度：光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）光功率密度：≥2000mW/c㎡

3、光源聚光设计：透镜式

4、峰值波长：640nm±10nm

★5、温度反馈功能：具有，误差±2℃

6、最大治疗深度：≥10cm

7、光功率稳定度：光功率变化率≤±3%

8、光斑均匀性：有效红光辐照的均匀性＞0.4

9、联网功能：支持联网功能，可选配工作站

10、能量调节方式：五级能量可调

★11、遮光装置：治疗光源具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离

12、照射治疗模：持续/脉冲照射治疗可选

13、定时时间：可从0min～99min连续可调

14、操作面板：触摸屏、液晶显示

15、储物箱：具有储存配件的储物箱

16、输入功率：200VA

17、售后服务：省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线

三包：空气压力波1套（预算价2.3万元）

1、主机仅一个充气接口，减少管路连接次数，适配单充气管和双充气管，可用于单肢体治疗和双肢体治疗。

★2、快捷排插接口，一键式插拔，排管设计避免气管受压、弯折而阻断气流。

★3、触屏与飞梭相结合，操作便捷，图形界面，设备信息一目了然。

★4、四种充气变化，多种加压模式，适合多种病情需要。

5、从足部向大腿方向，四级序贯加压，防止静脉逆流，确保血液流速稳定在较高的水平。

★6、动脉模式适用内分泌科、高干科和周围血管科的动脉缺血患者。

7、充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。

8、加压压力值范围10~180±20mmHg，调节步长10mmHg。

★9、零压力跳过功能，可选择任意腔室零压力跳过，避免压迫局部伤口。

★10、充气速度六级可调：1-6mL/s，可根据病人耐受度调节。

11、治疗时间5-90分钟可调，便于执行收费标准。

★12、主机标配重复使用四腔腿加压袋，可选配重复臂加压袋和腹部加压袋，适用于不同肢体部位。

13、加压袋采用YKK耐用拉链，工艺精良，提高加压袋使用寿命。

14、可配置扩张拉链，起到加宽套筒的作用，适合肥胖患者使用。

★15、主机适配分体式腿套和足套，适用于骨科和妇产等科室，方便穿戴。

★16、主机适配单病人专用腿套和足套，有效避免交叉感染。

17自动泄压保护功能，突然断电、紧急停机时，避免对病人造成意外伤害。

18、超静音设计，即使在夜间运行也不影响患者休息。

19、精密压力传感器精确控制压力值，保证腿套压力不受患者体型差异的影响。

20、核心部件原装进口气泵待机寿命≥2万小时。

★21、重量≤2kg，体积小巧，内置提手，方便携带转运。

22、可选配挂床挂钩，节省空间。

四包：高频电刀1台（预算价8.5万元）

一、主机技术指标及主要性能参数：

- 整机要求：

  - 患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA，单一故障状态下≤0.05mA，需要提供证明其功能的CFDA注册检测报告；

  - 具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果；

  - 安全标准：CF型，带除颤保护，I类输出，符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009安全标准。

- 技术要求：

  - ★工作频率：强力电切、精细电切/内窥频率为330kHz,凝血频率430kHz，双极频率1MHz；需提供证明其功能的证明文件；

  - ★输出功率：整机输出功率为0～200 W，且功率调节精细，1W可调，真正实现精细切割，卓越电凝；需提供证明其功能的证明文件；

  - ★工作模式，需提供证明其功能的证明文件：

        - 三种电切模式：纯切、混切1、混切2；

        - 三种电凝模式：柔凝/凝切、强凝、喷凝；

        - 三种双极电凝模式：精细双极、标准双极、宏双极；

  - 具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示；

  - ★中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上，最大程度的减少因中性电极接触面积减少而造成的灼伤风险，需提供证明其功能的证明文件；

  - 误操作报警功能，设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者（脚踏误操作报警、电压电流超差报警等）；

- 功能要求

  - 功率设置高亮LED数字显示，防水按键方式调节，易于清洁消毒；

  - 工作音量可调节；

  - 柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果，是专为LEEP手术设计；

  - 具有手控或脚控功率输出功能；

  - 可掉电保存当前电切、电凝功率设置；

  - 具有自动电压调节功能；

  - ★采用数字化电路设计，微电脑控制程序，确保输出精细稳定。可提供相关控制程序发明专利；

- 配套设施

  - 可选配绝缘专用手术台车；

  - LEEP刀主机和LEEP手术吸烟器均为原装配套，确保临床使用的安全性、可靠性；

  - ★提供多种类型的手术电极，配套耗材报价纳入评标总价范围，控制价为95元每根，即评标总价为设备采购及耗材采购（暂按200根计算）二项总和。

二、手术烟雾净化吸烟器技术指标及主要性能参数

- 整机性能：

  - ★具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物；

  - 吸烟流量：≥120m3/小时,流量输出0～99级连续可调，延迟时间0～99秒可调，LED数字显示；

  - 吸烟器操作方式具有与LEEP刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调；

  - 提供可消毒专用带烟道绝缘窥器。

五包：根管诊断仪4套（预算价3.6万元）

- 用途和要求：用于牙髓活力测量和牙根管长度测定功能。

- 技术参数

- 1、独特根尖狭窄区域图像放大显示；

- 2、亮度可调；

- 3、实时显示锉在根管中的运动轨迹，预先校准数据；

- 4、带牙髓活力测量功能；

- 5、采用铝合金外罩；

- 6、LIMH充电电池，电量充电显示；

- 7、可以选择与PC界面在外接显示器上展示锉的运动轨迹；

- 8、超轻便携：超小的体积、超轻的重量，便于医生放置；

六包：口腔根管预备机3把（预算价1.5万元）

1、用途：用来替代手工扩大根管，制备出更标准的根管，为充填做准备。

2、参数要求

2.1 电源 ： AC120V/230V    50/60Hz电池盒

★2.2程序：根据不同的镍钛锉系统的要求，机器可预设9种程序

★2.3最大扭矩值：7Ncm（使用20:1齿轮时）

★2.4速度范围：100-13,000转/分（20:1、4:1、1:1的转速比组合时）

2.5充电时间/连续使用时间：充电5小时/可连续使用2小时以上

★2.6手机重量：带线马达与手机不能高于92g

3、配置

3.1控制组件        1台

3.2马达与马达线    1套

3.3MP-F20R机头（减速比20:1）1个

3.4手机架     1个

3.5AC变压器  1个

七包：射线防护眼镜2只（预算价1.35万元）

★1、美国原装进口；

★2、正面镜片铅当量0.75mmpb；内置侧防镜片，侧面镜片铅当量0.5mmpb；

★3、平光镜整体重量≤91.4g；

4、包裹式镜架设计，镜架材料为防过敏材质，鼻垫材料为硅胶材质，佩戴更安全，更舒适；

5、可定制光学度数；

6、配件：专用眼镜清洗液（防起雾），防滑落安全绳，专用眼镜盒。

★7、具有质量体系要求最严格的ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证及   ISO 9001 质量管理体系双认证；

★8、具有欧盟权威认证机构BTTG颁发的最新EC证书；

★9、具有美国FDA认证

八包：断钉取出器1套（预算价1.2万元）

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起子 | 90×Sw2.5，六角，换柄式 | 2 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw3.5，六角，换柄式 | 1 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw1.2，四方，换柄式 | 1 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw1.5，四方，换柄式 | 1 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×0.4×2，十字，换柄式 | 1 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×T8，梅花，换柄式 | 1 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×T10，梅花，换柄式 | 2 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×T15，梅花，换柄式 | 1 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×T25，梅花，换柄式 | 1 | 支 | 进口医用优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 骨刀 | 200×8，直，圆刃，铝合金柄 | 1 | 把 | 头端国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×R2.5×11,换柄式，U型 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 骨铰刀 | 150，三角刃，刃长20，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 剥离器 | 160×R6×10，尖头 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw1.5，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw2.0，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw3.0，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw4.0，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw4.5，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw5.0，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×Sw5.5，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×0.5×3，换柄式，一字 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×0.6×6，换柄式，一字 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 断钉取出器 | 195×H3.5，换柄式 | 1 | 把 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 断钉取出器 | 195×H4.5，换柄式 | 1 | 把 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 断钉取出器 | 200，夹持H3-5 | 1 | 把 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×T20，换柄式，梅花 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 起子 | 90×T30，换柄式，梅花 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 骨科钻头 | 80×Ф5，硬质合金 | 1 | 支 | 材质硬质合金 |
| 骨科钻头 | 80×Ф6，硬质合金 | 1 | 支 | 材质硬质合金 |
| 骨科钻头 | 80×Ф7，硬质合金 | 1 | 支 | 材质硬质合金 |
| 螺钉打滑取出器 | 90×Sw2.5，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 螺钉打滑取出器 | 90×Sw3.5，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 螺钉打滑取出器 | 90×Sw4.0，换柄式，六角 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 90×H2.0，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 90×H2.7，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 150×H4.0，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 150×H5.0，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 150×H6.5，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 150×H8.0，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 90×4.0，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 90×5.0，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 取钉器 | 90×6.5，换柄式 | 1 | 支 | 国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 快装手柄 | 160，直型 | 1 | 把 | 头端国产优质不锈钢，表面亚光处理 |
| 快装手柄 | 100，T型 | 1 | 把 | 头端国产优质不锈钢，表面亚光处理 |