附:具体采购设备名称、数量、参数要求

一包：手持式麻醉视频喉镜2台（预算价3万元）

1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用

★2、一支喉镜手柄可与大、中、小等五种以上不同规格的镜片匹配使用，适用范围广

★3、全防水设计，可浸泡消毒，摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源

4、视频喉镜的全金属框架，机械强度高

5、USB读取与存储，大容量16G TF卡

6、镜头像素：摄像头进口30万像素摄像头

7、液晶屏像素（PIX）不低于320*240

8、分辨率≥3.72lp/mm

9、光照度：≥150Lux

★10、显示器可前后转动角度0-180°，显示器可左右转动角度0-270°

11、内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh

12、电池持续放电时间不低于200min

13、充电时间：3h，充电次数＞400次

14、液晶屏3''及以上

15、屏幕比例：4:3

16、低电量屏幕显示功能

17、一次性视频喉镜片为进口医用级高分子PC材料

18、视场角 45°-65°

19、景深5-100mm

20、摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm

21、可插入镜片长度：80-132mm

22、渐缩型镜片前端厚度：11-17mm

23、镜片角度：33-44度

24、高清数字化系统芯片

25、一键拍照/录像功能

★26、具备无线充电及充电指示功能

二包：耳鼻喉科手术器械一批（预算价10万元）

| 耳科器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 耳剪 | 80，直，显微 | 长度80mm，头部宽度1mm，工作端最大开口3mm。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理.。 | 1 | 把 |
| 耳钳 | 80，直，橄榄形，显微 | 长度80mm，直头，橄榄形，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 耳钳 | 80，直，麦粒形，显微 | 长度80mm，直头，橄榄形，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 耳用槌骨咬骨剪 | 80，直 | 长度80mm，头部宽度2mm，工作端最大开口2mm。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 耳用槌骨咬骨剪 | 80，直 | 长度80mm，头部宽度2mm，工作端最大开口2mm。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 耳道皮瓣刀 | 160×2.5×45°，角弯 | 长度160mm，角弯45°，弯高2mm，头部宽度2mm。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 显微剥离器 | 160×2，弯型，叶片状 | 长度160mm，弯头，头部宽度2mm。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 耳钩 | 160×1.5，直形，角弯120°，锐钩 | 长度160mm，弯高1.5mm，直型，角弯120°。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 吸引管 | 50×Ф2，直，耳用 | 总长132mm，工作长度50mm，直型，管部直径2mm。12Cr18Ni9医用不锈钢，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 吸引管 | 90×Ф2，上弯，耳用 | 总长172mm，工作长度90mm，上弯，管部直径2mm。12Cr18Ni9医用不锈钢，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 耳刮匙 | 160×1.0×1.2，微弯，双头，椭圆头 | 长度160mm，双头，微弯，椭圆头，头部宽度分别为1mm、1.2mm。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 耳刮匙 | 160×1.5×1.8，微弯，双头，椭圆头 | 长度160mm，双头，微弯，椭圆头，头部宽度分别为1.5mm、1.8mm。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 耳刮匙 | 160×1.0×1.2，弯，双头，椭圆头 | 长度160mm，双头，弯头，椭圆头，头部宽度分别为1mm、1.2mm。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 耳刮匙 | 160×1.5×1.8，弯，双头，椭圆头 | 长度160mm，双头，弯头，椭圆头，头部宽度分别为1.5mm、1.8mm。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 吸引管 | 90×Ф2，直，耳用 | 总长172mm，工作长度90mm，弯头，管部直径2mm。12Cr18Ni9医用不锈钢，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 吸引管 | 75×φ2.5，耳用 | 总长150mm，工作长度75mm，弯型，管部直径2mm。12Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理. | 1 | 把 |
| 吸引管 | 90×Ф1.5，下弯，耳用 | 总长169mm，工作长度90mm，下弯，管部直径1.5mm。12Cr18Ni9医用不锈钢，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 耳道皮瓣刀 | 160×2.4 耳横切口 | 长度160mm，弯头，弯高2.4mm，头部宽度2mm。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 耳道皮瓣刀 | 160×2.5×90°，角弯 | 长度160mm，角弯90°，弯高3.6mm，头部宽度2.5mm。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 耳道皮瓣刀 | 160×2.2，直型，耳切口 | 长度160mm，直型，头部宽度2.2mm。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 鼻科器械 |  |  |  |  |
|  | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 鼻咬切钳 | 120×2，盖板式，直型，反切 | 工作长度120mm，直头，头部长度11mm，宽度2mm，杆部带刻度，反咬切型。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 120×3，盖板式，直型，长圆头，鼻开筛 | 工作长度120mm，直头，头部长度9mm，宽度3mm，正咬切型，长圆头。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，直，尖圆头 | 工作长度120mm，头部宽度3mm，直型，尖圆头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，角弯，45°，尖圆头 | 工作长度120mm，头部宽度3mm，角弯45°，弯高8mm，尖圆头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻咽活体取样钳 | 140×70°，管式，角弯，长圆头，竖开 | 总长140mm，工作长度115mm，头部长度5mm，宽度3.5mm，厚度3.5mm，上弯，管部弯度R15mm，弯曲角度65°， 弯曲高度36mm，长圆头，竖直方向开合，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻咽活体取样钳 | 140×70°，管式，角弯，长圆头，横开 | 总长140mm，工作端长115mm，头部长度5mm，宽度3.5mm，厚度3.5mm，上弯，管部弯度R15mm，弯曲角度65°， 弯曲高度36mm，长圆头，水平方向开合，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻咽活体取样钳 | 140×110°，管式，角弯，长圆头，竖开 | 总长140mm，工作长度115mm，头部长度5mm，宽度3.5mm，厚度3.5mm，上弯，管部弯度R10mm，弯曲角度110°， 弯曲高度38mm，长圆头，竖直方向开合，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻咽活体取样钳 | 140×100°，管式，角弯，长圆头，横开 | 总长140mm，工作长度115mm，头部长度5mm，宽度3.5mm，厚度3.5mm，上弯，管部弯度R10mm，弯曲角度100°， 弯曲高度38mm，长圆头，水平方向开合，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 上颌窦咬骨钳 | 150×4，上切口 | 工作长度150mm，头部高度3.7mm，宽度4mm，上开口咬切，40Cr13医用不锈钢，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻粘膜刀 | 180，镰状尖 | 总长180mm，镰状头，尖头。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻刮匙 | 190×5，角弯45°，碗形，有孔 | 长度190mm，角弯45°，头部直径5mm，碗型，有孔。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 组织钳 | 190 | 长度190mm。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理. | 1 | 把 |
| 鼻剪 | 160，上介 | 长度160mm，上介。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 120×3.5，盖板式，下弯，反切 | 长度120mm，下弯，头部宽度3.5mm，盖板式，反切。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 120×3×30°，盖板式，角弯，长圆头，鼻开筛 | 工作长度120mm，头部长度9mm，宽度3mm，角弯30°，弯高7mm，正咬切型，长圆头。 30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 160×3×45°，盖板式，角弯，长圆头 | 长度160mm，角弯45°，头部宽度3mm，盖板式，长圆头。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 件 |
| 鼻咬切钳 | 160×2，盖板式，直型，长圆头 | 长度160mm，直型，头部宽度2mm，盖板式，长圆头。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 件 |
| 上颌窦咬骨钳 | 150×4，下切口 | 长度150mm，工作端宽度4mm，下切口。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 上颌窦咬骨钳 | 150×3，上切口，角弯45° | 长度150mm，工作端宽度3mm，上切口，角弯45°。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 上颌窦咬骨钳 | 150×3，下切口，角弯45° | 长度150mm，工作端宽度3mm，下切口，角弯45°。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 蝶窦咬骨钳 | 150×120°×3，上切口，直型 | 长度150mm，工作端宽度3mm，直型，上切口。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻中隔咬骨钳 | 180×3，角弯，对切口 | 长度180mm，工作端宽度3mm，对切口。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻中隔咬骨钳 | 180×3，角弯，对咬口 | 长度180mm，工作端宽度3mm，对咬口。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 120×5×110°，横开，管式，蝴蝶头 | 长度120mm，圆弯110°，弯高35mm，头部宽度5mm，横开，管式，蝴蝶头。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理。 | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 150×3，盖板式，直，尖圆头 | 长度150mm，头部宽度3mm，直型，盖板式，尖圆头。20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面喷砂处理。 | 1 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 180×Ф3.5×30°，角弯，蝶窦口 | 长度180mm，头部直径3.5mm，角弯30°，蝶窦口。30Cr13医用不锈钢，硬度48-53HRC，表面喷砂处理. | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 135×5×90°，下弯，鼻窦 | 工作长度135mm，杆部上圆弯，弯度90°，弯高25mm，头部宽度5mm，尖圆头，20Cr13医用不锈钢，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 140×5×115°，下弯，鼻窦 | 工作长度140mm，杆部下圆弯，弯度115°，弯高40mm，头部宽度5mm，尖圆头，20Cr13医用不锈钢，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 140×5×115°，上弯，鼻窦 | 工作长度140mm，杆部上圆弯，弯度115°，弯高40mm，头部宽度5mm，尖圆头，20Cr13医用不锈钢，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 鼻组织钳 | 135×5×90°，上弯，鼻窦 | 工作长度135mm，杆部上圆弯，弯度90°，弯高25mm，头部宽度5mm，尖圆头，20Cr13医用不锈钢，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 喉科器械 |  |  |  |  |
|  | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 显微喉钳 | 230×1，管式，左弯，麦粒形 | 工作长度230mm，麦粒头，左弯，弯曲长度6mm，头宽1mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉钳 | 230×1，管式，上弯，麦粒形 | 工作长度230mm，麦粒头，上弯，弯曲长度6mm，头宽1mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉钳 | 230×3，管式，角弯，右弯，抓取型 | 工作长度230mm，抓取型，右弯，头宽3mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉钳 | 230×2，管式，角弯，右弯，抓取型 | 工作长度230mm，抓取型，右弯，头宽2mm，锥度管由直径2mm过渡到直径1mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉钳 | 230×3，管式，角弯，左弯，抓取型 | 工作长度230mm，抓取型，左弯，头宽3mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉钳 | 230×2，管式，角弯，左弯，抓取型 | 工作长度230mm，抓取型，左弯，头宽2mm，锥度管由直径2mm过渡到直径1mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉剪 | 230，管式，直型 | 工作长度230mm，直型，刃口5mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉剪 | 230×45°，管式，上弯 | 工作长度230mm，上翘45°，刃口5mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉剪 | 230×15°，管式，上弯 | 工作长度230mm，上翘15°，刃口5mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉剪 | 230，管式，右弯 | 工作长度230mm，右弯，刃口5mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 显微喉剪 | 230，管式，左弯 | 工作长度230mm，左弯，刃口5mm，锥度管由直径3mm过渡到直径2mm，表面磨砂处理，带冲洗头 | 1 | 把 |
| 支撑喉镜 | 支撑架 | 杆长360mm，直径8mm；护胸圈为硅胶材质，直径95mm；喉镜连接件为涡轮结构，铝合金黑色氧化处理 | 1 | 件 |
| 支撑喉镜 | 大号 | 喉镜工作深度172mm，头部为19mm，带镜鞘 | 1 | 件 |
| 支撑喉镜 | 小号 | 喉镜工作深度160mm，头部为17mm，带镜鞘 | 1 | 件 |
| 支撑喉镜 | 带光纤 | 光纤长度198mm，直径5mm，工作长度158mm | 1 | 件 |
| 吸引管 | 250×Ф3，弯，喉用，可控 | 总长250mm，工作长度205mm，管径3mm，喉科用，带压力调节孔，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 吸引管 | 250×Ф3.5，弯，喉用，可控 | 总长250mm，工作长度205mm，管径3.5mm，喉科用，带压力调节孔，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 吸引管 | 250×Ф4，弯，喉用，可控 | 总长250mm，工作长度205mm，管径4mm，喉科用，带压力调节孔，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 显微喉针 | 250，角弯 | 总长250mm，角弯45°，弯高4mm，头端直径0.3mm，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 显微喉刀 | 250，三角刃，直形 | 总长250mm，直形，三角刃，工作长度9.5mm，头宽2.5mm，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 显微喉钩 | 250，圆弯，双爪 | 总长250mm，圆弯，双爪，弯高3mm，工作长度9.5mm，头宽2.5mm，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 显微喉刀 | 250，镰刃，直形 | 总长250mm，直型，镰刀刃，弯高3.6mm，工作长度11mm，头宽2mm，表面喷砂处理 | 1 | 把 |
| 喉显微手术器械手柄 | 与喉钩、喉刀、喉针配用，可换 | 总长118mm，配合显微喉钩、喉刀、喉针使用，可换手柄，表面喷砂处理 | 1 | 把 |