
附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包： 振动排痰机1台（预算价2.8万元）
1、结构组成：主要由主机、双传动软管、可拆式背心、遥控器组成。
★2、结构形式：手提便携式兼拉杆推车式，含可伸缩型衣架背心固定装置。
3、可伸缩型背心固定装置。
4、工作模式：自动模式、手动模式、遥控模式。操作模式多样化选择。
★5、振幅≤7mm。（提供检验报告证明）
★6、频率范围：10Hz-60 Hz，步距1 Hz，精度±10%（提供检验报告证明）：
7、强度范围：1级-10级，步距1 级，精度±10%；
8、定时范围：1min-60min，步距1min，精度±10%。
9、自动模式分为：轻柔、标准、加强、超强，满足个体化差异的不同需求。手动模式下频率、强度和定时均可调节。
10、整机噪声≤55dB（A）。
★11、导气方式：双导气软管同步充放气，使患者胸腔受力均匀且柔和。
12、显示方式：在主机屏幕上显示实时动态治疗频率、强度和时间。
13、输入功率：≤200VA。
14、全胸充气背心：背心由外套和气囊两部分组成，可拆卸，可按普通衣服的方式随时清洗。
15、背心分为标准全胸充气背心和简易半胸充气胸带。标准全胸充气背心分为成人和儿童两种型号。
16、穿戴方式：设备操作便捷，如穿衣一样方便，排痰过程无需人工协助，自动完成，极大地减轻了医护人员的工作强度。
17、质保期2年。

二包：舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪1台（预算价9万元）
1、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。

2、面象单元：可对以下6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析；

3、光源要求：LED光源，高频无闪烁；

4、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影；

5、环境要求：暗箱采集，无外界干扰，

6、显色指数：Ra≥90；

7、色温指数：4500K≤Tc≤6500K；

8、光照强度：3000±10LX

9、工业相机：500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高，每秒可拍摄十幅到几百幅图片；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。

10、设计要点：符合人体工程学的采集口，贴合面部，无外部光线透入，同时可便于拆卸消毒。

11、消毒要求：配有紫外线消毒灯管。

12、UI功能界面：包含初诊，复诊，查询；

★13、具有“舌象仪”外观设计专利证书；具有“一种远程无线人体舌象信息采集系统”实用新型专利证书。需提供对应功能的软件著作权。

三包：高级自动电脑心肺复苏模拟人1台（预算价1.6万元）
1、解剖结构精确，体表标志明显，可行心肺复苏训练。

2、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。

3、模拟人上肢关节可自由活动，肘部自由弯曲。

4、可监测气道是否开放

5、按压位置监测，可显示正确与错误的次数，错误时有语言提示。

6、按压深度监测，可显示正确与不足的次数，错误时有语言提示。

7、通气量监测，可监测正确、吹气过大、吹气过快、吹气不足，可显示正确与不足的次数，错误时有语言提示。

★8、可监测按压是否充分回弹，错误时有语言提示。

9、语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定。

10、带有实战、考核和训练三种操作模式，每种模式均可自行设置训练时间。

10.1训练模式：可进行按压与吹气练习，错误时有语言提示；

10.2考核模式：在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，当未按比例进行操作时，系统会有语音提示；

★10.3实战模式：不限定按照30:2的比例进行操作，系统可根操作时间、循环次数、按压吹气比、潮气量和按压正确率等指标，自动评分；

11、成绩打印：三种操作模式的操作结果均可直接打印成绩单。

12、瞳孔可示教：抢救成功后，双侧瞳孔由散大变为正常。

13、检查颈动脉反应：抢救成功后，可触及颈动脉自主搏动。

★14、配套提供国内专业机构规培技能培训项目理论讲课讲义PPT、基本操作标准流程及视频（1080P）、备物、题干（场景设定）、考点、评分标准等，学生可在（安卓和iOS）移动终端进行在线学习，并能显示所有学生学习时长排名对比。（提供页面截图并加盖制造商鲜章佐证）

★15、提供云端课程管理功能（提供页面截图并加盖制造商鲜章佐证）

1）可根据需要自定义栏目、分类进行自主学习课程的展示，可为课程配置个性化封面。

2）支持按课节数、状态、播放次数、评价次数、创建时间等字段进行排序。

3）支持课程上架、下架管理。可查看用户对课程的评价信息，可查看用户的学习记录，学习记录支持按最近学习时间、本次时长和总时长进行排序。

4）支持按栏目，课程创建时间或输入关键词查找课程。

5）同一课程下可分建多节课程，关联不同课件资源，学生端以系列课的形式查看、学习课程更加方便。

★中标公示期间提供样机演示，演示不符合要求的，招标采购单位有权取消其中标资格，一切责任和费用由预中标单位承担。

四包：动态心电记录器2台（预算价4万元）
一、记录器参数要求

★1、需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证，并获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。

★2、具备省级质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书（提供相关证书证明）。

3、记录器采用固化式闪存，存储和回放数据速度更快，不易中病毒。

★4、普通心电采集4096点每秒采样率（提供所投产品医疗器械注册证证明）。

5、3导12导联根据导联线自动识别。

6、三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。

7、使用1节7号电池供电。

★8、具备特殊事件按钮。（提供所投产品医疗器械注册证证明）

二、分析软件参数要求

★1、动态心电分析软件应具有药监局颁发的独立的《动态心电分析软件》注册证书，并具有相关软件著作权证书，以证实具备相应软件知识版权。（提供所投产品医疗器械注册证证明）.

2、最新的连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究。

3、可打印彩色心电图报告，并具有多种报告模板可选。

★4、可读入同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告。（提供同品牌动态心电和动态血压医疗器械注册证证明）。

5、支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。

★6、支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。（提供卫星HOLTER相关证书）

★7、具备12导联ST段三维趋势图分析功能（提供所投产品医疗器械注册证证明）。

★8、时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能：具有无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。（提供所投产品医疗器械注册证证明）。

★9、Lorenz散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。（提供所投产品医疗器械注册证证明）

10、具有高级心率变异分析及药物评价模块。

11、可进行晚电位及向量心电图分析。

★12、散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。（提供所投产品医疗器械注册证证明）

13、T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。。

14、室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

15、频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

16、心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。

17、12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观（提供软件截图）。

18、高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

19、强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。

★20、具有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析（提供相关功能证书证明）。

21、具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例。（提供软件截图）

22、具备新生儿波形的人工智能识别算法。（提供软件截图证明）

★23、可显示并打印患者佩戴动态心电记录器时进行深呼吸动作、瓦尔萨瓦动作、平躺直立动作的一分钟RR间期趋势图和心率变异性指标数据，辅助医生对患者自主神经进行评估。（提供所投产品医疗器械注册证证明）



