项目需求及参数要求

三包：腔镜直线切割闭合器及钉仓

| 货物名称 |  | 招标技术参数 | 单位 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腔镜直线切割缝合器枪身及配套钉仓 | 1.枪身缝合器 | 1、此器械可用于横断、切除和/重建，适用于普通外科、妇产科、泌尿科、胸科及儿科的开放手术或微创外科手术。 ★2、腔镜直线型切割吻合器为连击击发装置。三次完全击发可使缝钉线前行整整60/47毫米，并自动退回刀片手动击发释放杆可退回刀片，使缝钉线未达到完整的60/47毫米即终止。 ★3、3类注册证，可以安全处理血管，满足不同手术需求。 4、每件器械重新装钉次数不得超过12次，最多可击发12次。 5、器械具有安全锁定功能，以防止用过的钉仓再次被击发。 6、吻合钉闭合高度为：0.75mm、1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm五种规格，即需具备五种颜色钉仓。适应各种手术要求。 ★7、钉仓必须具有6排钛合金材质（Ti3Al2.5V）缝钉，确保良好的成钉效果。 ★8、采用原研微米技术（IMT），精度更高，缝钉效果更好。 | 把 | 3420元 |
|  | 2.钉仓 |  | 个 | 2000元 |
| 说明： 本表中所有产品须为同一品牌。 |  |  |  |  |

六包：重复使用钬激光光纤（控制价6900元/根）

1、一体化智能识别系统。

2、 个性化光路连接，精准匹配光路特性。

3、 内芯为纯熔融石英，可实现超低损耗的能量传输。

4、 履层包括包层和缓冲层，可实现激光传输过程中全反射。

5、 外包层为有色高分子聚合材料保护层，辅助增强光纤的弯折强度，提高使用中的可视性。

6、光纤性能卓越、安全稳定、柔韧耐用。

7、★能与医院在用钬激光治疗系统匹配使用。

8、★规格型号参数：

| 要求 | 200um | 550um |
| --- | --- | --- |
| 最大输出能量(J) | 1.5J | 6J |
| 最大赫兹（Hz） | 40Hz | 80Hz |
| 最大输入功率（w） | 45W | 120W |
| 内芯直径（um） | 272 um | 550 um |
| 最大外径 （um） | 450 um | 780 um |
| 尖端外径 （um） | 450um | 780um |
| 最大功率下，最小光纤弯曲半径 | 12mm | 20mm |