| 序号 | 产品名称 | 参数及要求 | 数量 | 单位 | 限制单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气湿化器 | 1.快速插头:应能顺利插入、取出、不漏气（德标）； 2.流量范围:1~10L/min； 3.流量基本误差：1L/min; 4.工作压力:0.4MPa~0.5MPa； 5.安全阀排气压力:0.17MPa士0.05MPa； 6.氧气输出接头:氧气输出由锥度接头处接出，锥度接头最大的外径8mm士0.5mm； 7.阀体材料为：Hpb59-1黄铜； 8.材料：瓶体、瓶盖材料均采用医用级或食品级专用料； 9.流量管：应无色透明，数字和刻度应清晰，分度间隔均匀，最下分度为1L/min; 10.流量调节：调节时应轻便，松紧适宜，当关闭流量调节时，应无氧气输出； 11．密封性：承受工作压力不低于0.4兆帕，各连接部分不应由漏气现象。在0.45兆帕的压力作用下，不应破裂； 12.外观：色泽均匀，花纹清晰一致，不得有露底、起层、起泡、开裂、发白等明显影响美观的缺陷。应标有最高和最低液面指示线； 13.产品具有二类医疗器械注册证 14.瓶体容积≥150ml; | 224 | 套 | 247 |
| 2 | 雾化装置 | 1.快速插头:应能顺利插入、取出、不漏气（德标）； 2.流量范围:1~10L/min； 3.流量基本误差：1L/min; 4.工作压力:0.4MPa~0.5MPa； 5.流量管：应无色透明，数字和刻度应清晰，分度间隔均匀，最下分度为1L/min; 6.流量调节：调节时应轻便，松紧适宜，当关闭流量调节时，应无氧气输出； 7．密封性：承受工作压力不低于0.4兆帕，各连接部分不应由漏气现象。在0.45兆帕的压力作用下，不应破裂； | 40 | 套 | 190 |
| 3 | 呼吸机插头 | 1.快速插头:应能顺利插入、取出、不漏气（德标）； 2.样式：枪式，符合人体工程学； 3.材质：黄铜电镀； 4.接口：能与呼吸机软管顺利连接并防止脱落； | 60 | 支 | 95 |
| 4 | 负压吸引器 | 1.耐压能力：收集容器在0.084MPa的负压下，持续5min。收集容器不应发生内爆、开裂或永久变形； 2.管道吸扁度：吸引管道和中间管道在0.07MPa的负压下整个长度范围内的吸扁度应小于0.5； 3.防溢流装置：防溢流装置工作时吸引应停止，流经溢流保护装置的流体不应超过5m；当容器内收集物容量达到标定容量至少90％时，溢流保护装置才开始工作； 4.空气泄漏量：收集容器组件的最大空气泄漏量不应超过200mL/min。10s内压力增加低于3.3kPa/V.V是收集容器总容量，以升为单位； 5.真空表量程范围：0 -（-0.1）兆帕。 6.输出压力压力范围和流量：负压吸引器的气压应能在(0~0.07)MPa的负压范围内任意调节，其最大流量应不小于2.5L/min； 7.接头标准：负压接头应为负压气体专用接头（德标）； 8.接头紧密性：负压接头与气源接口的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力0.07MPa的负压下与接口连接不应有泄漏现象； 9.负压调节精度：当负压调节器的负压值设定在全量程的五等分的中间三分的指示范围时，测得负压值与设定值的偏差不应超过±10%。 10.瓶体材料：常规通用收集容器瓶体采用PET材料制成。 11.防错接:带吸引接头的密封盖应有永久性的标识表明装配是否正确或易于装配正确，以防误接。 12.瓶体容积≥175ml; | 74 | 套 | 266 |