宿松县中医院静脉用药调配中心自动化设备需求清单及功能参数

（初步预算约255万元）

一、设备需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液贴签机 | 1 | 套 |
| 2 | 统排机 | 1 | 台 |
| 3 | 静脉输液成品分拣机 | 1 | 套 |
| 4 | 冷藏箱 | 1 | 台 |

二、设备功能参数

| 输液贴签机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 自动接收医嘱信息，根据医嘱信息打印医嘱标签，系统可以自动识别溶媒的规格，并自动将标签贴附在正确的溶媒上。溶媒的包装形式包含软袋、可立袋等目前市场上常规的规格。系统可选择按主药、溶媒多种贴签规则模式。 |
| 2 | ★视觉核对 | 双CCD视觉核对采集装置，其中包含双高清工业相机、双镜头，以及与之配套的两套光源。（提供图片加以说明） |
| 3 | 输送皮带 | 多段式输送皮带，同时可以自动进行速度匹配，实现视觉的针对不同规格的溶媒实现上核对、下核对，满足不同的使用场景。 |
| 4 | 标签打印 | 自动标签打印运动俯贴装置。 |
| 5 | 柔性编码定位 | 独特的柔性编码定位装置，跟随输送线的实际速度柔性记忆位置。 |
| 6 | ★入口导向基准调节 | 溶媒投入口的自动导向基准调节装置、自动调节侧面夹紧导向装置、标签三个方向调整机构、扫描模块以及自动收纳溶媒装置。（提供图片加以说明） |
| 7 | ★触摸屏 | 配置工业电脑、双套人机交互的触摸屏。（提供图片加以说明） |
| 8 | 投入方式 | 人工投入，根据溶媒包装形式、规格，投入口具有投入基准自动调整功能，自动调整溶媒放置基准线，降低对工作人员的要求，满足人员不间断投入溶媒的速度要求。 |
| 9 | 智能自动感应 | 只需将溶媒放置在相应位置，触发贴签过程，设备可自动进行全流程打印贴签操作。 |
| 10 | 适用溶媒 | 适用目前市场的所有可立袋、软袋规格，可以不同规格任意切换。 |
| 11 | 溶媒汇总归类 | 根据医嘱进行溶媒的自动汇总分类，可以适应当前溶媒包装规格大小，并能统计该次溶媒貼签数量，操作界面实时显示已贴、未贴数量。 |
| 12 | 贴标方式 | 采用俯贴方式，根据不同溶媒的特性，比如可立袋、小头软袋、大头软袋等，系统通过参数配置，自动调整标签打印模组的高度、贴标的动作流程、节拍，有效的贴附标签。 |
| 13 | 传输方式 | 采用多段输送方式，多段差速运动，自动分离溶媒之间的距离，投入口无需人为固定分离，确保贴标的精度以及效率。 |
| 14 | 定位方式 | 采用视觉定位溶媒在输送袋的位置，通过高精度编码器定位，实现高精度标签贴附，可以自由设定标签贴附在溶媒的具体位置，比如“氯化钠注射液”等关键字样，系统自动避让。 |
| 15 | ★打印纸 尺寸偏差 | 打印纸尺寸偏差±0.2mm。（提供检测报告） |
| 16 | 溶媒核对方式 | 系统可以满足至少双面视觉核对溶媒的规格，实现可立袋、软袋任意一面贴附标签的要求。 |
| 17 | ★贴标速度 | 设备最高贴签速度不低于2200袋/小时。（提供检测报告） |
| 18 | ★标签整理方式 | 可以三面整理标签，最大程度调整标签与溶媒的粘合度，分别是标签正上面、左右侧面，根据溶媒的包装形式、规格，系统可以自动选择左右侧面的整理机构是否工作，并且不妨碍溶媒的自由通行。（提供图片加以说明） |
| 19 | ★贴签准确率 | 具有视觉核对功能，通过视觉核对实时复核已贴签的溶媒，贴签准确率100%。（提供检测报告） |

| 统排机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本要求 | 系统接收医嘱信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，配置智能药盒和万能读写器。该系统可实现多种自动排药模式，包括统排、单排、打包等，并通过智能药盒和万能读写器实现对针剂药品的自动化排药，还可提示针剂药品所对应溶媒所在位置和数量。（提供软件界面说明） |
| 2 | ★设备结构形式 | 采用单回转体结构，保证设备运行稳定的同时确保常规医嘱搭配药品品种位置始终在可见范围，有效提高调配效率。智能单回转体和高频次药品储存位的联合体。（提供图片加以说明） |
| 3 | 储药位 | 200个，并可分隔扩展至400个。 |
| 4 | 高频次药品储存位 | 设备具备高频次药品储存位1组，可存储30个药盒数。有LED灯指示位置，方便查询。（提供图片加以说明） |
| 5 | 储存形式 | 可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等）。 |
| 6 | 连接方式 | 与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收医嘱信息后，自动将药品转至药师面前，并提示所在位置。 |
| 7 | 储存量 | ≥20000支常规针剂类药品（安瓿瓶、西林瓶） |
| 8 | 控制方式 | 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。 |
| 9 | 进药方式 | 自动定位并提示入库位置 |
| 10 | 占地面积、高度 | 高度≤2.3米，占地面积≤5平方米 |
| 11 | 箱斗运转速度 | 8～10米/分钟，不间断取药次数：≥240次/小时 |
| 12 | 标准化药盒 | 注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |
| 13 | 射灯定位 | 直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。 |
| 14 | ★安全认证 | 产品生产厂家软件信息安全、可靠，拥有信息安全管理体系认证。需提供信息安全管理体系认证证书原件扫描件。 |

| 静脉输液成品分拣机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本要求 | 将成品输液自动分拣至各个病区（至少满足30个病区）。（提供图片加以说明） |
| 2 | 设备配置 | 整套设备装置至少集成包含如下单元：操作控制台、控制系统、自动复核系统、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统、定位指示灯。 |
| 3 | 连接方式 | 控制软件可与医院HIS实现无缝连接，按照HIS处方信息发放药品。 |
| 4 | ★设备规格 | 整体宽度不超过1.6米，长度不超过2米，占地面积不超过3㎡。（提供图片加以说明） |
| 5 | 自动计数监控 | 输液成品分拣时，系统自动监控，并在屏幕上显示分拣成品的数量。 |
| 6 | 设备架构 | 桶装结构，需要上下两层收集结构，方便收纳。 |
| 7 | ★分拣速度 | 最高分拣速度：大于2500袋/小时。（提供检测报告） |
| 8 | 存储箱分布 | 圆柱体环绕式存储模式，方便拣选。 |
| 9 | 出药方式 | 采用光电检测，旋转式机械手分拣方式。 |
| 10 | 开机自检 | 开机自检功能，发现不能工作的部件及时提示警报。 |
| 11 | 操作系统 | 主机带触摸屏，图表化界面，具备统计功能。 |
| 12 | 故障报警 | 当某个部件工作异常时会及时报警并提示故障位置。 |
| 13 | 界面提示 | 满筐提示、卡药提示。 |
| 14 | ★入口感应功能 | 设备入口具备感应装置，能够感应到输液袋条码后正常传输分拣，否则退回输液袋。（提供检测报告） |

| 冷藏箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度范围 | 温度范围（℃)：冷藏(2~8) 湿度范围（RH)：35%~75% |
| 2 | 额定电压 | 220V/50HZ |
| 3 | 输入总功率 | 330 W |
| 4 | 容积 | 800 L |
| 5 | 制冷剂 | R290 |
| 6 | 设备规格 | 整机尺寸（mm）：1200*620*1900 内胆尺寸（mm) ：1116*500*1460 净重（kg）：110 |
| 7 | ★认证标准 | 完全符合GSP认证标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书。 |
| 8 | ★噪音标准 | 压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 |
| 9 | 制冷方式 | 专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀稳定。 |
| 10 | 温湿度范围 | 先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。 |
| 11 | 温湿度感应精度 | 温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。 |
| 12 | 数据存储功能 | 温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的USB接口导出保存。 |
| 13 | 故障报警功能 | 具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。 |
| 14 | ★除湿功能 | 除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。 |
| 15 | 保温性能 | 双层中空钢化玻璃门,双层镀膜LOW-E，外层玻璃使用特殊Low-e材质，保温性能好，配有安全门锁。 |
| 16 | ★内胆 | 内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。 |
| 17 | ★保温层 | 箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 |
| 18 | ★蒸发器配置 | 蒸发器配置加热丝。 |
| 19 | 安全认证 | 公司资质有医疗器械生产许可证、质量管理体系ISO9001认证证书、医疗器械质量管理体系13485认证证书、强制性产品认证CCC证书、欧盟认证CE证书、专利证书等。 |