| 货物需求一览表及技术规格（整体初步预算约200万元） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| 一、 | 设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |
| 二、 | 数量：一套 |
| 三、 | 基本要求：下述功能及软件全部提供，用户无需另外付费。可以与医院图像信息系统无缝连接(相关费用由中标方提供)。提供中文工作站一套（含品牌电脑及彩色激光打印机） |
| 四、 | 交货期：合同生效后90天内 |
| ﹡五、 | 设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官;并可升级到经胸实时三维及经食管实时三维超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。所投设备为该品牌最高档旗舰机型，最新最高版本。 |
| 六、 | 主要技术规格及系统概述： |
| 6.1 | 主机成像系统： |
| ﹡6.1.1 | 高分辨率液晶监视器≥22英寸OLED, 分辨率1920×1080,无闪烁，可上下左右任意旋转，可折叠 |
| 6.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数.电动控制操作面板上下/左右/前后范围内灵活调节 |
| 6.1.3 | 触摸屏具备病案图像管理功能，可快速回顾存储图像，并进行快捷图像传输 |
| ﹡6.1.4 | 采用相干成像或类似技术，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 |
| 6.1.5 | 激活成像探头接口≥4个 |
| 6.1.6 | 具备智能像素优化技术或类似技术 |
| 6.1.7 | 具备高清成像模式 |
| 6.1.8 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 6.1.9 | 具备原始数据处理能力 |
| 6.1.10 | 具备先进探头技术：具有纯净波单晶体或冰晶或或全新声学成像透净探头技术 |
| 6.1.11 | 具备解剖M型技术：任意角度M型技术和曲线解剖M型技术 |
| 6.1.12 | 具备心肌纹理成像或类似技术：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力 |
| 6.1.13 | 具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示 |
| 6.1.14 | 脉冲反向谐波成像单元 |
| 6.1.15 | 彩色多普勒成像技术 |
| 6.1.16 | ≥700万通道数或软波束成像平台或全新一代相干成像CIF |
| 6.1.17 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) |
| ﹡6.1.18 | 探头最大显示扫描深度≥45cm |
| 6.1.19 | 具备复合滤波：增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度 |
| 6.1.20 | 实时双同步/三同步能力 |
| 6.1.21 | 内置DICOM 3.0 标准输出接口 |
| 6.1.22 | 内有一体化超声工作站 |
| 6.1.23 | 系统主机内置固态硬盘≥1TB |
| 6.1.24 | 成人ECG心电连接盒：同步在机器上记录显示患者心电信号 成人ECG心电导线 |
| 6.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 6.2.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率在屏幕上显示 |
| 6.2.2 | 具备自适应核磁像素优化技术或高清斑点噪声抑制技术 |
| 6.2.3 | 具备实时空间复合成像，并支持彩色多普勒模式 |
| 6.2.4 | 具备梯形扩展成像技术或扩展成像技术 |
| 6.2.5 | 具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿 |
| 6.2.6 | 超宽视野全景成像扫描技术或实时宽景成像技术 |
| 6.2.7 | 多角度穿刺引导线 (需视探头型号而定)：可在介入穿刺过程中，根据病灶的位置，选择合适的角度进行穿刺引导 |
| 6.2.8 | 具备专业心超工作者定制界面或扫描助手：可自定义标准化心脏扫查模块，以便对检查的规范化做统一的设计 |
| 6.3 | 彩色多普勒血流成像单元 |
| 6.3.1 | 具有彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 |
| 6.3.2 | 具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 |
| 6.3.3 | 成人心脏探头具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 |
| 6.3.4 | 具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |
| 6.3.5 | 具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号 |
| 6.3.6 | 具备血流自动追踪技术或具备类造影血流显像 |
| 6.3.7 | 具备专业冠脉血流成像模式或具备内置冠脉显像预设 |
| 6.4 | 频谱多普勒成像单元 |
| 6.4.1 | 提供PW、CW、HPRF模式 |
| 6.4.2 | 具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |
| 6.4.3 | HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 |
| 6.4.4 | 具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 |
| 6.4.5 | 具备智能化多普勒技术或自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 |
| 6.4.6 | 具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择 |
| 6.4.7 | 具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统，并可提供多心动周期数据 |
| 6.5 | 组织多普勒成像单元 |
| 6.5.1 | 具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 6.5.2 | 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号 |
| 6.5.3 | 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图 |
| 6.5.4 | 具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 |
| 6.5.6 | 定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 |
| 6.5.7 | 具备在机组织多普勒同步化显像，并具有12节段心肌同步化牛眼图 |
| 6.6 | 组织谐波成像单元 |
| 6.6.1 | 具备二次谐波技术 |
| 6.6.2 | 具备脉冲反向谐波技术 |
| 6.6.3 | 谐波频率和基波频率同时显示 |
| 6.7 | 超声造影成像单元 |
| 6.7.1 | 支持凸阵、线阵、相控阵探头 |
| 6.7.2 | 支持左心室造影、心肌灌注造影、血管造影、腹部造影成像 |
| 6.7.3 | 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |
| 6.7.4 | 机械指数可调，可心电触发和时间触发，长度可调 |
| 6.7.5 | 操作者可根据实际需要爆破区域（感兴趣区域大小和位置可任意调节），实现更佳的爆破效果 |
| 6.7.6 | 具有双时钟计时，存储时间长短可调 |
| 6.7.7 | 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具 |
| 6.7.8 | 分析结果自动导入系统工作表进行存储 |
| 6.8 | 负荷超声成像单元 |
| 6.8.1 | 内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷 |
| 6.8.2 | 可自定义编辑模板 |
| 6.8.3 | 支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段 |
| 6.8.4 | 回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期 |
| 6.8.5 | 支持造影成像 |
| 6.8.6 | 可结合组织多普勒，并能定量分析 |
| 6.8.7 | 支持室壁运动评分 |
| 6.8.8 | 内置在同步化治疗评估模板 |
| 6.10 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |
| 6.10.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 |
| 6.10.2 | 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定 |
| 6.10.3 | 直线解剖M型和曲线解剖M型 |
| 6.10.4 | 具备二维左心室容积自动定量：基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维辛普森法心功能测量，支持单平面和双平面计算，提供EF、ESV、EDV等容积数据 |
| 6.10.5 | 具备二维斑点追踪左室心肌应变定量: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面辛普森法EF值，支持成人、小儿及新生儿心脏探头、经食道探头等 |
| 6.10.6 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，收缩后收缩指数，可提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |
| 6.10.7 | 具备心肌做功定量分析或类似技术：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。 |
| 6.10.8 | 可支持具备三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。 |
| ﹡6.10.9 | 具备儿科心脏Z-score评分系统 |
| ﹡6.10.10 | 具备血管中内膜厚度自动测量 (IMT): 具备前壁和后壁同屏独立测量显示，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性 |
| 6.11 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |
| 6.11.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 6.11.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 |
| 6.11.3 | 支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 6.11.4 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 6.11.5 | USB3.0接口≥5个 |
| 6.11.6 | USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 6.12 | 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 |
| 6.13 | 输入和输出信号： |
| 6.13.1 | 输入：ECG, USB、VGA |
| 6.13.2 | 输出：DVI-D，音频，USB |
| 6.14 | 图像管理与记录装置： |
| 6.14.1 | 内置图像管理系统 |
| 6.14.2 | 主机内置固态硬盘≥1T, DVD／USB图像存储, |
| 6.13.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 6.15 | 连通性 |
| 6.15.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输 |
| 6.15.2 | 支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅 |
| 6.15.3 | 支持DICOM打印 |
| 七、 | 技术参数及要求 |
| 7.1 | 系统通用功能 |
| 7.1.1 | 监视器: ≥22英寸，高分辨率OLED显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。 |
| 7.1.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数。 |
| 7.1.3 | 触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 |
| 7.1.4 | 触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示 |
| 7.1.5 | 操作平台：电动控制操作面板上下/左右/前后范围内灵活调节，可单方向调节控制面板前后位置，满足便捷的下肢血管扫查应用 |
| 7.1.6 | 激活探头接口数≥4个 |
| 7.2 | 探头规格 |
| 7.2.1 | 频率:超宽频带探头,中心频率可选择≥4种，最高显示频率频率≥18MHz |
| 7.2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 7.2.3 | 类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 |
| ﹡7.2.4 | 标配4只探头： 矩阵或面阵相控阵探头（成人): 超声频率 1.5-4.5MHz，≥256阵元 相控阵（儿童): 超声频率 3-8MHz,≥96阵元 线阵探头 : 超声频率 2.5-10MHz,≥192阵元 经食道探头：超声频率 3-8MHz,≥64阵元 |
| 7.3 | 二维成像主要参数: |
| 7.3.1 | 最大显示扫描深度≥45cm |
| 7.3.2 | 相控阵探头扫描角度：10°-110°选择 |
| 7.3.3 | 扫描速率: 相控阵探头：110°，18cm深度时，帧速率≥80帧/秒 |
| 7.3.4 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
| 7.3.5 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |
| 7.3.6 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |
| 7.3.7 | 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 |
| 7.3.8 | 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 |
| 7.3.9 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 7.4 | 可选配心脏三维成像单元，支持成人经胸容积成像探头、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头 |
| 7.5 | 频率多普勒 |
| 7.5.1 | 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF |
| 7.5.2 | 多普勒发射频率：扇扫：≥八段；线阵：≥三段；凸阵：≥六段 |
| 7.5.3 | 最大测量速度:PWD：血流速度≥7.6m/s；CWD：血流速度≥12m/s |
| 7.5.4 | 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) |
| 7.5.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 7.5.6 | 电影回放：≥90秒 |
| 7.5.7 | 零位移动: ≥6级 |
| 7.5.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 |
| 7.5.9 | 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 |
| 7.5.10 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 7.6 | 彩色多普勒 |
| 7.6.1 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |
| 7.6.2 | 实时二同步/三同步显示 |
| 7.6.3 | 彩色显示帧频： 相控阵扇扫探头、110°角，最大取样框，18cm深，彩色显示帧频≥10帧/s 相控阵扇扫探头、110°角，最大取样框，18cm深，彩色组织多普勒帧频≥100帧/s |
| 7.6.4 | 彩色显示角度: 10-110°选择 |
| ﹡7.6.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30° |
| 7.6.6 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 7.6.7 | 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像，可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析 |
| 7.8 | 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调 |
| 八、 | 备件、专用工具、资料及其他 |
| 1 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期，提供备件库证明材料 |
| 2 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具 |
| 3 | 卖方须向买方提供操作手册一套 |
| 4 | 卖方须向买方提供系统恢复软件 |
| 5 | 在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用 |
| 6 | 技术培训要求：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 7 | 集中培训: 根据设备技要求, 可向买方提供使用人员培训 |
| 8 | 网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上， 用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动， 还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版 |
| 9 | 投标人应对所提供的货物提供24个月的免费维修服务 |
| 10 | 开机率≥98 %，仪器故障要求2小时内应答，24小时内形成解决方案 |
| 11 | 提供400/800全国免费电话 |