腹部机基本参数

（整体初步预算约150万元）

一：设备名称：国产高端全数字化彩色多普勒超声诊断系统

二：数量：一套

三：设备用途说明：

满足腹部、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具备持续升级能力，提供各临床领域解决方案，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。

四：主要技术规格和描述

4.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1监视器：宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像

4.1.2≥10"大屏幕液晶触摸控制屏

4.1.3操作面板可倾斜及旋转移动，高度可调

4.1.4单晶体或面阵或透镜或多层晶体匹配等先进的探头技术，提高灵敏度，改善图像质量

4.1.5脉冲调制技术或脉冲反向谐波技术

4.1.6解剖 M 型技术,可任意旋转 M 型取样线角度，方便准确的进行测量

4.1.7数字化高分辨率二维灰阶成像单元

4.1.8数字化M型显示及分析系统

4.1.9数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元

4.1.10数字化能量血流成像单元

4.1.11数字化脉冲多普勒显示和分析系统

4.1.12数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头

4.1.13先进次谐波成像功能、纯净谐波成像功能、高精细谐波成像功能

4.1.14复合成像技术，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示

4.1.15斑点噪声抑制技术或类似技术，消除图像固有斑点噪音，提高图像的清晰度，多级调节

4.1.16具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性

4.1.17梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

4.1.18原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数

4.1.19图像智能化一键优化技术，满足二维、血流、多普勒、声速。

4.1.20声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示

4.1.21穿刺针增强显示功能

4.1.22增强的多普勒血流成像技术：方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率

4.1.23弹性成像功能，支持凸阵、线阵、腔内探头

4.1.24造影谐波成像技术

4.2测量和分析：（B型，M型，频谱多普勒，彩色多普勒）。

4.2.1一般测量：距离、面积、周长、容积、角度

4.2.2M型测量

4.2.3多普勒血流测量及分析

4.2.4产科测量与分析

4.2.5子宫测量与分析

4.2.6卵巢、多卵泡智能测量与分析

4.2.7外周血管血流测量与分析

4.2.8泌尿科测量和分析

4.2.9小器官测量和分析

4.2.10腹部测量和分析

4.2.11  髋关节角度测量与分析

4.3图像存储与（电影）回放重现单元

4.4输入/输出信号

4.4.1输入: VCR，外部视频

4.4.2输出: 复合视频，S---视频

4.5图像管理与记录装置

4.5.1超声图像存档与病案管理

4.5.2 可配DVD/CD存储器，USB存储器

五:技术参数及要求:

5.1系统通用功能

5.1.1监视器：宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像

5.1.2主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏

5.1.3操作面板各按键功能可编程、可用户自定义

5.1.4探头个数：5个

5.1.5探头接口：≥4个

5.1.6系统数字化通道≥300,000

5.1.7系统动态范围≥270dB

5.1.8二维、彩色双幅实时成像功能

5.1.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.1.10安全性能：符合商品安全质量要求

5.1.11灰阶显像主要参数

*6.2.1探头频率范围

凸阵探头：超声频率 1-5MHz

线阵探头：超声频率 2-12MHz

线阵探头：超声频率 5-18MHz

腔内探头：超声频率2-10MHz

微凸阵穿刺探头：超声频率2-7MHz

6.2.2发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，≥16段

6.2.3接收方式：多重高速数字化声束形成器

6.2.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

6.2.4回放重现：灰阶图像回放≥19000帧

6.2.5增益调节：B、M、D可独立调节

STC分段≥8段调节

实时调节或冻结后可再调节

6.2.6成像速率

凸阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥23帧/秒

*6.2.7横向（水平向）增益调节功能≥4段

6.2.8最大扫描深度≥39cm

6.3频谱多普勒

6.3.1方式：脉冲波多普勒，包括高频脉冲；

连续波多普勒；双脉冲频谱多普勒

6.3.2多普勒频率可视可调

6.3.3最大测速

PWD正向或反向血流速度≥6.0 m/s

CWD血流速度≥12.0 m/s

6.3.4最低测速：≤1mm/s

*6.3.5取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm可调

6.3.6多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

6.3.7滤波器：分级可调，PW、CW分别可调

6.4彩色多普勒

6.4.1显示方式：速度显示、方差显示

6.4.2彩色增强：能量图，方向性能量图，精微血流成像

6.4.5成像速率

凸阵探头全视野，18cm深，彩色显示帧频23帧/秒

6.4.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。

6.5探头规格

6.5.1频率：超宽频带及变频探头

6.5.2类型：凸阵探头、血管线阵探头、小器官线阵探头、腔内、微凸阵穿刺探头

6.5.3B、D、M兼用

凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M

线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

6.6数字化图像管理与记录装置

原始数据存储，USB接口；动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换

6.7耦合剂加热装置

6.8投标机型为最新的软、硬件版本，以国家食品药品监督管理局颁发的注册证为准。