宿松县中医院皮肤科设备采购项目技术参数要求

（整体初步预算约168万元）

一、半导体激光治疗仪：1台；本设备采购预算30万元。

1、激光波长：810nm±10nm

*2、额定激光能量密度：60J/cm2±10%

3、输出激光工作光斑：12mm×10mm

4、激光能量密度复现性：Rp≤±5%

5、脉冲宽度5-300ms

6、激光能量密度调节范围1J/cm2～60J/cm2

*7、激光工作频率0.5Hz～10Hz

8、激光能量密度不稳定度St≤±5%

*9、工作时治疗端面温度0-10℃（注册检验报告验证）

10、适用范围：用于多余毛发的去除

*11、激光器类型为光纤半导体激光器

12、治疗模式：多种治疗模式可选

13、临床预设方案3～6种可选

14、激光器使用寿命：5000万发光斑或两年

15、表皮冷却半导体TEC结合蓝宝石接触式制冷

16、冷却系统内循环水冷却

二、超声治疗仪（1台）；本设备采购预算：49万

产品性能指标：

- 波束类型：会聚型

- 声工作频率：4MHz

- 焦平面距离：2.0mm、3.5mm、4.5mm

- *配置治疗头种类≥6个，M2.0,M3.0,M4.5;D2.0,D3.0,D4.5。

- 点间距1.2mm-2.0mm可调，步进0.1mm

- 治疗长度5mm-25mm可调，步进5mm

- *额定输出声功率≥6.5W

- 输出声功率的时间稳定性：额定输出声功率的变化应不超过±20％

- 定时器：定时1~60分钟，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并发出指示信号。

- 侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm²

- 治疗头超温：≤41℃

- 超声输出方式：脉冲式

- *正常工作噪声＜52db

产品软件功能：

- *定点手柄治疗模式≥3种

- *移动手柄治疗模式≥4种

- 设备显示工作状态、输出功率以及定时时间

- 软件界面调节定时时间、功率档位

- 手柄按钮控制开始或停止超声输出，或由脚踏开关控制开始或停止超声输出

- *可查看每一条治疗记录的时间、治疗头型号、开机后使用的次数以及剩余次数；可查看单次治疗疗程内使用的治疗头型号和次数。具有手柄自动识别功能，根据拿起的手柄种类自动切换治疗界面

- 系统可调节音量、屏幕亮度、语言选择

- 电子注射器控制助推装置（一台）；本设备采购预算：10万元

1、注射模式：自动注射模式、自动单次注射模式、单次注射模式、正常连续注射模式、慢速连续注射模式。

★2、注射器类型包含：0.8ml/1ml、1ml/1ml、2ml/2ml、2.5ml/2ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、3ml/5ml、4ml/5ml、5ml/5ml、6ml/5ml。

3、单次注射量预置值：最大注射值：0.6ml，最小注射值：0.0057ml，注射量误差：±3%。

★4、注射次数：10次～140次，步进10次。

5、注射速度：慢速、正常、快速可调。

6、负压吸力等级:1级到10级，负压强度最大值的波动在25kPa～80kPa范围内。

- 记忆模式：本产品具有记忆模式设置功能，能存储5组工作参数。

★8、定制注射功能：通过输入定制码进入定制注射，在定制注射界面中，用户可以输入注射速度，总注射次数，药量/注射器规格，负压强度，可调节注射器行程，设置好相关参数后，可开始定制注射，可对5个脸部区域的注射进行单独的操作。

9、设备在注射过程中，断开外部电源供电，重新接入外部电源，可选择“恢复上次注射”或“重新开始”。

★10、深度清洁功能：在开始注射之前，用户可先进入深度清洁模式，利用负压辅助面部清洁。

11、故障报警功能：断电报警、手柄推杆过载报警、负压系统欠压报警、脚踏板粘连报警、手柄断开连接报警。

- 四、高频电灼仪（黄金微针）（一台）；本设备采购预算：49万

1、主机模块：

*1、RF输出功率：0-45W可调

2、RF输出频率：1MHz±10%

3、RF输出模式：连续 、脉冲输出

4、脉宽：100ms-10000ms连续可调

5、具有统计累积总能量和时间功能，轻松实现各部位的量化治疗

2、微针射频模块

1、RF输出功率：0-32W可调

2、RF输出模式：连续 、脉冲输出

*3、脉宽：0-12000ms连续可调

4、治疗模式：双极

*5、温控范围：55-110℃

*6、治疗深度：0.5-6mm

*7、电极型号：49针、25针、15针、9针、49针（带负压）、25针（带负压）

*8、负压吸力 ≥ -90KPA

9、所匹配耗材具有医疗器械注册证

*3、等离子模块（杀菌消炎，促进修复）

1、能量档位：1—5档可调

2、治疗模式：滑动模式

3、滑动模式输出时间范围：1—30min

4、聚焦射频模块

1、安全监控：治疗头自带温度检测功能，实时反应治疗组织实际温度

2、智能反馈控制系统:在接近设定最高温度时，仪器自动根据温度调节输出能量，达到设定温度，自动切断能量输出3、安全温度设定：根据临床需要可调

- 五、皮肤图像工作站（一台）；本设备采购预算30万元。

★1.适用于毛孔 、皱纹 、粉刺 、色斑 、敏感 、紫质等皮肤问题检测

2.检测方式：自动模式和手动模式可选

3.影像模式图≥9种

4.光学系统：五光谱，①标准光②交叉偏振光③平行偏振光④UV 光⑤伍氏光

5.AI 智能皮肤图像分析：AI 人工智能自动识别斑点，敏感等问题，并做 AI 标注，如黄褐斑、褐青色痣等

6.图像对比：包括治疗前后对比，不同模式对比

7.特征呈现，动态呈现皮肤表层和皮肤下层皮肤特征；

8.皮肤数据测量：含毛孔，色斑，紫质，色素，纹理的数据测量

9.软件内具备电子报告功能，可以进行图片添加，删除，调序，报告导出等功能

10.软件内可对图像进行图片导入及导出，可进行记录追溯，报告追溯

11.配置台车、品牌电脑